钢瓶秤标准配置

框架形秤台，4只美国科力(SQB)称重传感器，专业防水接线盒，A12称重显示仪表

＊SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

＊秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

＊具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

＊秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

＊电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

＊仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

＊通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

＊最大称量：2000kg   A/D转换双积分式

＊最小称量：5kg  A/D转换  8次/S

＊最大过载：120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

＊分度数：4000 模拟量输出 4～20mA(转换精度1‰)

＊分度值：500g 传感器激励 12V/DC

＊去皮范围：100%F.S 整机功率 ＜5VA

＊称重精度：OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

＊显示方式：6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

＊标志提示：3个红色发光二级管  储藏温度 -25~+55℃

＊电源电压：AC187~242V

钢瓶秤：

技术指标：准备度等级：III级

产品型号：SCS-

标准量程：1.5/1/2/3t

标准尺寸：0.8*1.2m

适用￠0.4-1.0m的瓶体称重

工作温度: 秤台和传感器\-20℃~+60℃

称重显示仪表-10℃~+45℃

防护等级IP65

【钢瓶秤应用特点】：

1.中文操作面板－使操作更加简单便捷

2.四键操作－更方便用户设置

3.背亮液晶显示屏－使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果

4.180°旋转仪表上盖－可根据客户需求调整安装方式

5.强大的打印功能－全方位的设置，满足用户的打印需求

6.三种秤体选择－三种不同类型秤体可供客户选择，满足各种场所的需要

7.电池或者交流电源－内置铅酸充电电池，充满电后在自动关机模式下可使用100小时，或者也可使用电源适配器

8.应用模式－包括基础称量、计件称量

为了适应不同客户群的需求，我公司设计制作各种类型的产品以满足用户需求。专业化、标准化进一步提高.

产品的稳定性，一致性，降低了生产成本，为生产出质优电子秤提供实质保证。

钢瓶秤功能特点：

* 双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好。

*表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好。

*  带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径。

*  配备四只合金钢或不锈钢称重传感器。

*  标准量程：0.5/1/2/3t。

*标准尺寸：0.8×1.2m，适用φ0.4～1.0m的瓶体。

*  分辨率：3000e，可选6000d/15000d。

产品名称：钢瓶秤

产品类型： SCS型钢瓶秤

产品简介：本公司生产的钢瓶秤结构坚固,带有缓冲机构，秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理，具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性.

钢瓶秤系统结构

1.秤架

2.缓冲装置（钢瓶瓶托架）

3.传感器

4.可调支脚

5.控制仪表

控制仪表采用钢瓶专用控制仪表，仪表以W78E58芯片为系统核心，标定、设定等工作参数采用EEPROM保存，由传感器输出的重量信号经信号放大器、二阶低通有源滤波器处理后，送高精度三斜积分器转换成数字量，主机将该信号读入处理器后，分成3路进行输出和控制

钢瓶秤技术指标：

1、.精度等级：OIML（III ）级。

2、额定称量：500kg   1T   2T

3、最小感量：0.5kg

4、台面标准尺寸：0.8*1.2m

5、工作温度范围仪表：-10℃～+40℃；传感器：-40℃～+80℃。

6、环境相对湿度：95%

7、安全过载：130%Max

8、工作电压：220V±10%；

9、频率：50Hz

钢瓶秤配置:

秤台(带框架)0.8m×1.2m 1台

称重传感器四只

仪表XK3190-A12E(可根据客户要求选配不同功能仪表: 打印仪表、定量报警功能仪表、开关量控制仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表等)接线盒5孔4线1只

信号电缆6米（可加长）

钢瓶秤技术参数

表内部分辨率1/1,000,000

零位调整范围-100%~50%

满量程调整范围十六步进

传感器激励电源DC15V；Ⅰ≥350mA

使用温度0～40℃

电源电压220V AC（±10%），50±1Hz

湿度≤90%

钢瓶秤特点：

钢瓶秤使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤。

采用框架结构秤体。材料：不锈钢、碳钢两种，碳钢表面涂覆多层防腐涂料，耐腐蚀，方面冲洗

整理环境：配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称量显示仪，组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。

该系列钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织染印、制造等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶。秤台钢瓶支架可以方面钢瓶转动。

*SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

*.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

*.具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

*秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

*电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

*仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

*通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

钢瓶秤基本配置※※※※※※※※※※

秤 台(带框架)0.8m×1.2m 1台

称重传感器四只

仪 表XK3190-A12E(可根据客户要求选配不同功能仪表: 打印仪表、定量报警功能仪表、开关量控制仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表等)接线盒 5孔4线 1只

信号电缆 6米 （可加长）

钢瓶秤

该平台秤为使用液态氯气,液态氨气等行业称量钢瓶储气量而设计的专用电子秤.采用框架结构秤体.表面涂覆盖多层防腐涂料,耐腐蚀性,方便冲洗,整理环境; 配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪,组成的称系统,准确度高,工作稳定可靠.该型号电子平台秤适用于化工,自来水,纺织染印,农药制造等行业称量液体气体储气罐钢瓶.秤台钢瓶支架可方便钢瓶转动.

钢瓶秤产品用途

适用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业称量液体氯气、氨气等储气钢瓶。

型号：SCS

量程：300KG/500KG/1T/2T/3T

精度：500G/1KG

钢瓶秤技术指标：

最大称量 500kg  1T  2T  3T   A/D转换 双积分式

最小称量 5kg  A/D转换              8次/S

最大过载 120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

分度数 4000 模拟量输出 4～20mA（转换精度1‰）

分度值 500g 传感器激励 12V/DC

去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

显示方式 6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

标志提示 3个红色发光二级管     储藏温度 -25~+55℃

电源电压电源电压 220V AC（±10%），50±1Hz

钢瓶秤适用范围

适用于化工、农药、造纸、纺织、印染等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶。

钢瓶秤

长规量程有500公斤、1吨、2吨、2.5吨、3吨

长规精度有200G 500G 1KG

长规尺寸为0.8米*1.2米

钢结构秤台，配用四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表，组成称重系统。

该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠。

广泛应用于自来水厂水消毒氯气计量、化工厂用钢瓶灌装的物料计量等场合。

平台简易结实、清洁方便。

平台可按用户需要选配多种型号的称重显示仪表，以实现不同的称重管理和计量功能。

防腐涂料及特殊防腐工艺使其可用于防腐和防水环境中

选配打印机、大屏幕显示器，还可扩展相应功能。

钢瓶秤主要技术性能

1.框结构秤台、方便清理环境

2.秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀

3.移动式钢瓶滚轮支架，秤台上的专用支架可以放置Φ400到Φ800多种规格的钢瓶。

4.传感器、接线盒表面特殊防腐处理

备注：可选防爆功能钢瓶秤、继量输出钢瓶秤、不锈钢防腐钢瓶秤、报警钢瓶秤等。

钢瓶秤介绍

钢瓶秤，是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤,具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性。

配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，具有A/D转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点,具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控制等功能，具有4～20mA标准信号输出，可方便地与PLC等计算机设备联结，操作十分简单。

采用框架结构秤体。材料：不锈钢、碳钢两种，碳钢表面涂覆多层防腐涂料，耐腐蚀，方面冲洗

整理环境：配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称量显示仪，组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。

该系列钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织染印、制造等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶。秤台钢瓶支架可以方面钢瓶转动。

钢瓶秤技术参数

电源：交流220VAC、直流12V7AC(二用)

接口：RS-232、三个独立,RS-232

预置点功能：存储二个带提前量的预置点或四个分选目标值

模拟量输出：4-20mA

*钢瓶秤技术指标

准备度等级：III级

产品型号：SCS-

量程:500kg   1T  2T  3T    台面尺寸: 0.8m×1.2m

工作温度: 秤台和传感器\-20℃~+60℃

称重显示仪表-10℃~+45℃

防护等级IP65

钢瓶秤特点

Ø特别适宜称量储存液态气、氨气等化工钢瓶

Ø 适用于化工氯碱、自来水、纺织印染、农药制造等行业

Ø 框架结构秤台，方便清理环境

Ø 秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀

Ø 设置钢瓶滚轮支架，可安放多种规格钢瓶

Ø 传感器、接线盒表面特殊防腐处理

*双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好

*表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好

*带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径

*配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

*标准量程：0.5T 1T 2T 3T

*磅标准尺寸：0.8*1.2m，适用直径0.4~1.0m的瓶体

*分辩率：3000e，可选6000d/15000d

钢瓶秤特点

1.台面采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐。

2.受力部位采用尼龙滑轮(钢瓶托架)与复合弹簧缓冲装置，能有效防止钢瓶瓶对秤体的冲击。

3.支架采用与钢瓶相吻合的能根据钢瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。

4.采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点。

5.传感器安装在中间。能避免液体对传感器的腐蚀。

6.传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。

7.下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

8.仪表设计下限值设定，当钢瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液体的量。

9.配置大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度

钢瓶秤功能特点：

*双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好。

*表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

*带两种安装位置的尼龙滚轮支架可以方便钢瓶的转动，适应不同直径。

*配备四只合金钢或不锈钢称重传感器。

*标准量程：0.5/1/2/3t。

*标准尺寸：0.8×1.2m，适用φ0.4～1.0m的瓶体。

*分辨率：3000e，可选6000d/15000d。

钢瓶秤详细参数

㈠ 量程500kg--3t

㈡ 精度：0.5kg

㈢ 采用碳钢或全不锈钢制作

㈢ 双层设计、带有缓冲功能、特殊结构处理坚固耐用

㈣ 采用高精度不锈钢或合金钢传感器

㈤ 适用于：钢瓶等罐体称重。

㈥ 标准配置：秤体、仪表、4只传感器、接线盒、信号屏蔽电缆。

㈦ 双层坚固结构，抗冲击。

㈧ 带PU滚轮支架，适用于不同钢瓶称重。

㈨ 支架安装位置可调、适应不同直径的钢瓶。

㈩ 适用范围

㈩ 适用于化工、农药、造纸、纺织、印染等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶。

钢瓶秤 标配显示仪表功能说明：

＊XK3190-A6适用：钢瓶秤、电子台秤、电子平台秤、电子地上衡等使用1～4个350Ω传感器的静态称重系统

＊基本功能：有重量累加、累计显示、累计清除功能。公斤、磅转换，节电功能

钢瓶秤特点：

*台面采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐蚀。

*钢瓶支架采用尼龙滑轮与复合弹簧缓冲装置，能有效防止钢瓶对秤体的冲击。

*支架采用与钢瓶相吻合能根据钢瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。

*采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相比具有抗偏、抗冲击，过载能力强、精度高的特点。

*传感器安装在中间。能避免液体对传感器的腐蚀。

*传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。（也可选用全不锈钢传感器）

*下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

*仪表设计下限值设定，当钢瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液体的量。

*标配：XK3190-A12智能化仪表

可选配：大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度

钢瓶秤主要技术指标

1.最大称量 2000kg   A/D转换 双积分式

2.最小称量 5kg  A/D转换                    8次/S

3.最大过载 120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

4.分度数 4000 模拟量输出 4～20mA（转换精度1‰）

5.分度值 500g 传感器激励 12V/DC

6.去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

7.称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

8.显示方式 6位红色LED数码管工作湿度 ＜90%RH

9.标志提示 3个红色发光二级管     储藏温度 -25~+55℃

10.电源电压 AC187~242V

钢瓶秤高性价比的完美诠释：

针对几十公斤到几百公斤的小型货物称重需要而开发制造。

根据秤架的结构分：焊接方管结构、焊接圆管结构、冲压结构、铝压铸结构。

根据秤台（面罩）分：304不锈钢、201不锈钢、碳钢喷塑、碳钢喷漆。

根据用户的个性化需求分：移动式台秤、无立杆台秤、防水台秤、防爆台秤、防腐台秤等。

通用功能：置零、去皮、零位跟踪、超载提示、交直流两用等。

钢结构秤台，配用四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表，组成称重系统。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠。广泛应用于自来水厂水消毒氯气计量、化工厂用钢瓶灌装的物料计量等场合。平台秤简易结实、清洁方便。秤台上的专用支架可以放置Φ400到Φ800多种规格的钢瓶。钢瓶地磅秤平台秤可按用户需要选配多种型号的称重显示仪表，以实现不同的称重管理和计量功能。防腐涂料及特殊防腐工艺使其可用于防腐和防水环境中，选配打印机、大屏幕显示器，还可扩展相应功能。

钢瓶秤功能特点：

具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控制等功能，具有4～20mA标准信号输出。SCS型钢瓶地磅秤，是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤。具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能，大大减少了人工操作的危险性。

配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，具有A/D转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点。具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控制等功能，具有4～20mA标准信号输出，可方便地与PLC等计算机设备联结，操作十分简单。

钢瓶秤相关介绍：

* SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

* .秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

* .具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

* 钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

* .电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

* .仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

* .通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

* 您的满意是我们的最终目标^_^您的鼓励是我们最大的动力。

钢瓶秤功能特点

1.台面采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐。

2.受力部位采用尼龙滑轮（钢瓶托架）与复合弹簧缓冲装置，能有效防止钢瓶瓶对秤体的冲击。

3.支架采用与钢瓶相吻合的能根据钢瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。

4.采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点。

5.传感器安装在四角中间。能避免液体对传感器的腐蚀。

6.传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。

7.下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

8.仪表设计下限值设定，当钢瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液体的量。

9.配置大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度

钢瓶秤

• 安全系数：200%F•S

• 工作电源：220V/50HZ

• 量程规格 ：1t  ～  3t

• 分度值 ：0.2kg ~ 1kg

• 准确度等级：OIML  Ⅲ级

• 额定过载能力：130%F•S

• 传感器工作温度：-30℃—80℃

• Q235碳钢秤体尺寸：1200×800×240mm（可按需定制）

钢瓶秤

是专业的用来称量钢瓶储气量的电子秤。钢瓶秤采用了框架结构秤体，其表面涂有多层防腐涂料，耐腐蚀，方便冲洗；其秤台钢瓶支架可以方便钢瓶转动。配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。除此之外，钢瓶秤采用整体框架，移动方便，而且结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。钢瓶秤广泛应用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业。

钢瓶秤功能描述：

* 交直流两用仪表，不受交流电断电影响

*  具有置零、去皮、清除、置皮、等功能

*   键盘设定与校正

*   分度值自动切换：显示精度更高

*   自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

*  LED,LCD两种显示模式可选

钢瓶秤配置：

* 4-1.秤 台(带框架)0.8m×1.2m 1台  * 4-2.称重传感器SBB-1吨-3吨4套

* 4-3.仪 表3190-A7 1台   * 4-4.接线盒5孔4线1只

* 4-5.信号电缆PRVE/4*0.2 6米

钢瓶秤详细说明：

& 台面采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐。

& 受力部位采用尼龙滑轮（钢瓶托架）与复合弹簧缓冲装置，能有效防止钢瓶瓶对秤体的冲击。

& 支架采用与钢瓶相吻合的能根据钢瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。

& 采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点。

&传感器安装在中间。能避免液体对传感器的腐蚀。

& 外表采用塑封处理，防止腐蚀。

& 下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

&仪表设计下限值设定，当钢瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液体的量。

钢瓶秤功能特点

⒈ 双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好。

⒉ 表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好。

⒊ 带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径。

⒋ 配备四只合金钢或不锈钢称重传感器。

⒌ 标准尺寸：0.8×1.2m，适用φ0.4～1.0m的瓶体。

⒍ 分辨率：3000e，可选6000d/15000d。

钢瓶秤主要技术性能：

# 框架结构秤台、方便清理环境

# 秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀  % 3-3.移动式钢瓶滚轮支架，可安放多种规格钢瓶

# 传感器、接线盒表面特殊防腐处理

#.SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

#.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

#.具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

#.秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

#.配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

#.仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

#.通过更改软件设计满足用户管理上不同要求。

钢瓶秤

是为称量氯气、氨气等液态气体钢瓶储气量的专用电子秤。

配套的智能重感挖控制仪，应用了单片微处理技术，具有性能稳定可靠、转换速度快、通用性强等特点。

其功能有：去皮计量，零位十六进调整、放大倍数十六进调整、满值数字一次调整，非线性修正，零位自动跟踪、累计、清除、打印输出，分度数、分度值选择，断电保护，定值控制，二组氯气钢瓶自动切换等功能，备有4~20mA标准信号输出接口，以利与PLC等计算机设备联结，操作十分简便。

钢瓶秤基本特点：

钢瓶秤秤体表面采用喷塑处理，不锈钢传感器；也可采用传感器机油密封，防锈、防腐效果更出色。整个系统耐腐蚀，方便冲洗。

具有称量迅速，数字直观易读，性能稳定可靠

钢瓶秤最大称量：500kg  1T  2T  3T

钢瓶秤台面尺寸：1200*800*220mm

钢瓶秤精度要求：1/3000或更高

可选配功能：带打印功能/防爆功能/声光报警功能/4-20mA标准信号输出功能

可灵活配置您所喜欢的仪表

可灵活配置您所喜欢的称重传感器

可灵活配置您所需求的钢瓶支撑腿高

钢瓶秤常规特点：

双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好。

表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好。

带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径。

配备四只合金钢或不锈钢称重传感器。

标准量程：0.5/1/2/3t。

标准尺寸：0.8×1.2m，适用φ0.4～1.0m的瓶体。

分辨率：3000e，可选6000d/15000d。

钢瓶秤功能特点

量程从1t-3t　精度：0.5kg

采用碳钢或全不锈钢制作，

双层设计、带有缓冲功能、特殊结构处理坚固耐用

采用高精度不锈钢感应器

可按适用场合定制：满足防水/防腐/防爆等需求

适用于：钢瓶等罐体称重。

含秤体、仪表、4只传感器、接线盒、6米信号电缆。

双层坚固结构，抗冲击。

带PU滚轮支架，适用于化工钢瓶称重。

支架安装位置可调以自适应不同直径的钢瓶。

钢瓶秤使用方法

1. 使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后才进行实验。

2. 使用时先逆时针打开钢瓶总开关，观察高压表读数，记录高压瓶内总的二氧化碳压力，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。使用后，先关闭顺时针关闭钢瓶总开关，再逆时针旋松减压阀。

【钢瓶秤注意事项】

1. 防止钢瓶的使用温度过高。钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源（如阳光、暖气、炉火）处，不得超过31℃，以免液体CO2温度的升高，体积膨胀而形成高压气体，产生爆炸危险。

2. 钢瓶千万不能卧放。如果钢瓶卧放，打开减压阀时，冲出的CO2液体迅速气化，容易发生导气管爆裂及大量CO2泄漏的意外。

3. 减压阀、接头、及压力调节器装置正确连接且无泄漏、没有损坏、状况良好。

4. CO2不得超量填充。液化CO2的填充量，温带气候不要超过钢瓶容积的75﹪，热带气候不要超过66.7﹪。

5. 旧瓶定期接受安全检验。超过钢瓶使用安全规范年限，接受压力测试合格后，才能继续使用。

【钢瓶秤】

1、双层缓冲式称重台(可选304全不锈钢结构)

2、高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器

3、实干XK3190系列智能化交直流两用

4、全不锈钢防浪涌接线盒     .

5、聚胺脂旋转轮，可适合不同直径的钢瓶

【钢瓶秤选配】

1、(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

2、XK3190-A9P带打印仪表

3、钢瓶地称大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

4、称重管理软件

5、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

钢瓶秤技术指标：

♀称重精度：OIML 。

♀最大称量：500kg单瓶，2500kg双瓶。

♀分 度 值：1.0kg，2.0kg。

♀主要功能：清零，去皮，打印，累计等。

♀显示模式：6位LED数码显示。

♀环境温度：传 感 器：-20 - +40度。称重仪表：0 - +40度。

♀环境湿度：<90% RH，但不应结露水。

♀安全超载：150%。

♀秤台尺寸：0.8x1.2m单瓶。油封:1.4x2m双瓶，1x1.2m单瓶

♀电源电压：AC 220V+10%，50Hz。DC 12V7Ah免维护蓄电池。

♀工作时间：充电一次，可连续工作130h。

♀额定功率：<5W。

♀保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

♀模拟输出：4-20mA电流环输出，可选。

♀预 置 值：3个预置点的设定，可选

♀通讯接口：Rs 232c可直接接微型打印机。

《《钢瓶秤》》

是为化工，水处理，印染纺织，农药等行业开发的适用于称量液体氯气，液体氨气等具有挥发，腐浊性物质储气量的电子衡器。钢瓶磅称系统由高精度应变式称重传感器，称重显示仪表，称重秤台及钢瓶支架组成。秤体表面采用喷塑处理，不锈钢传感器；也可采用传感器机油密封，防锈、防腐效果更出色。整个系统耐腐蚀，方便冲洗。具有称量迅速，数字直观易读，性能稳定可靠等特点。

钢瓶秤系统结构

1.钢瓶秤秤架  2.钢瓶秤缓冲装置（钢瓶瓶托架） 3.钢瓶秤传感器 4.可调支脚  5.钢瓶秤控制仪表

a.钢瓶秤控制仪表采用钢瓶专用控制仪表，仪表以W78E58芯片为系统核心，标定、设定等工作参数采用EEPROM保存，由传感器输出的重量信号经信号放大器、二阶低通有源滤波器处理后，送高精度三斜积分器转换成数字量，主机将该信号读入处理器后，分成3路进行输出和控制

钢瓶秤采用碳钢也可选不锈钢钢板覆盖，可防止液氯外泻时对秤体腐。

受力部位采用尼龙滑轮(氯瓶托架)与复合弹簧缓冲装置，能有效防止氯瓶对秤体的冲击。 支架采用与氯瓶相吻合的能根据氯瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。

采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相。

比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点，传感器安装在中间。能避免液氯对传感器的腐蚀。

传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。 下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。 仪表设计下限值设定，当氯瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液氯的量。(选配)   配置大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印， 电子钢瓶称实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度。(选配)

钢瓶秤功能特点

• 低值报警设置：用户可自定义设置

• 可根据钢瓶外形大小手动调整的“V”形导向装置

• 采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐

• 可选配大屏幕显示器及外接打印机提供显示及打印功能

• 采用上下双秤台设计，中间装有三梁式防爆传感器单支撑

• 受力部位应用尼龙材质滑轮（钢瓶托架）与复合弹簧缓冲装置

• 钢瓶秤下秤体采用调节螺杆支撑，方便调节秤体在不同位置的平行

钢瓶秤系统结构

• 可调支脚（Q235碳钢）

•秤架（Q235碳钢）

•缓冲托架（Q235碳钢）

•防爆传感器

钢瓶秤标准配置

1.秤台（带框架）0.8m×1.2m 1台

2.称重传感器四只

3.仪表XK3190-A12E（可根据客户要求选配不同功能仪表: 打印仪表、定量报警功能仪表、开关量控制仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表等）

＊：接线盒5孔4线 1只

4.：信号电缆6米（可加长）

钢瓶秤

SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

钢瓶秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

钢瓶秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

钢瓶秤主要技术性能

框架结构秤台、方便清理环境

秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀

移动式钢瓶滚轮支架，可安放多种规格钢瓶

传感器、接线盒表面特殊防腐处理

应用行业：

特别适宜连续称量储存液态氯气、氨气等化工钢瓶

适用于化工、化肥、自来水、纺织印染、农药制造等行业

通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求

钢瓶秤功能特点：

双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好

表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好。

带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径。

配备四只合金钢或不锈钢称重传感器。

标准量程：0.5/1/2/3t。

标准尺寸：0.8×1.2m，适用φ0.4～1.0m的瓶体。

分辨率：3000e，可选6000d/15000d。

产品名称：钢瓶秤

产品类型：钢瓶磅秤， 钢瓶电子磅秤 钢瓶秤，钢瓶秤，SCS型钢瓶秤

钢瓶秤简介

本公司生产的钢瓶秤结构坚固,带有缓冲机构，钢瓶秤秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理，具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性.

钢瓶秤独特的应用特点：

1.中文操作面板－使操作更加简单便捷

2.四键操作－更方便用户设置

3.背亮液晶显示屏－使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果

4.180°旋转仪表上盖－可根据客户需求调整安装方式

5.强大的打印功能－全方位的设置，满足用户的打印需求

6.三种秤体选择－三种不同类型秤体可供客户选择，满足各种场所的需要

7.电池或者交流电源－内置铅酸充电电池，充满电后在自动关机模式下可使用100小时，或者也可使用电源适配器

8.应用模式－包括基础称量、计件称量

钢瓶秤产品用途

适用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业称量液体氯气、氨气等储气钢瓶。

钢瓶秤技术参数

Ⅰ 准确度等级：OIML  Ⅲ级

Ⅱ 量程规格 ：1t  ～  3t

Ⅲ 分度值 ：0.2kg ~ 1kg

Ⅳ 安全系数：200%F•S

Ⅴ 工作电源：220V/50HZ

Ⅵ 额定过载能力：130%F•S

Ⅶ 传感器工作温度：-30℃—80℃

Ⅷ 全不锈钢秤体尺寸：1200×800×240mm（可按需定制）

钢瓶秤系统结构

∨∨ 传感器

∨∨ 显示仪表

∨∨ 可调支脚（全不锈钢）

∨∨ 秤架（全不锈钢）

∨∨ 缓冲托架（全不锈钢）

钢瓶秤结构：

*双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好

*表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好

*带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径

*配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

*标准量程：0.5T 1T 2T 3T

*标准尺寸：0.8*1.2m，适用直径0.4~1.0m的瓶体

*分辩率：3000e，可选6000d/15000d

{{{钢瓶秤}}}

钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业称量液体氯气、氨气等储气钢瓶。

型号：SCS钢瓶秤

1.SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

2.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

3.钢瓶秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

4.钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

5.电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

6.钢瓶秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、操作使用方便、功能多等特点。

7.通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

钢瓶秤技术规范

≌ 精度等级： OIML（III ） 级 。

≌ 额定称量：500公斤、1T、2T、2.5T、3T

≌ 最小感量： 0.2kg 与 0.5kg

≌ 秤台宽度：0.8m

≌ 秤台长度：1.2m

≌ 工作温度范围仪表： -10℃～+40℃ 传感器：-40℃～+80℃。

≌ 环境相对湿度： 95%

≌ 安全过载： 130%Max

≌ 工作电压： 220V±10%；

≌ 频率 ： 50Hz

钢瓶秤主要技术指标

1.最大称量2000kg A/D转换双积分式

2.最小称量5kg A/D转换8次/S

3.最大过载120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

4.分度数4000 模拟量输出4～20mA（转换精度1‰）

5.分度值500g 传感器激励12V/DC

6.去皮范围100%F.S 整机功率＜5VA

7.称重精度OIMLⅢ级 工作温度-10~+40℃

8.显示方式6位红色LED数码管工作湿度 ＜90%RH

9.标志提示3个红色发光二级管 储藏温度-25~+55℃

10.电源电压AC187~242V

【钢瓶秤】-特别适宜称量储存液态氯气、氨气等化工钢瓶 ，适用于化工氯碱、自来水、纺织印染、农药制造等行业，框架结构秤台，方便清理环境，秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀，设置钢瓶滚轮支架，可安放多种规格钢瓶，传感器、接线盒表面特殊防腐处理。

【钢瓶秤产品结构】：

1.SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

2.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

3.钢瓶秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

4.钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

5.电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

6.钢瓶秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

7.通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

钢瓶秤技术指标：

♀分度数 4000 模拟量输出 4～20mA(转换精度1‰)

♀分度值 500g 传感器激励 12V/DC

♀去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

♀称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

♀显示方式 6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

♀标志提示 3个红色发光二级管储藏温度 -25~+55℃

♀电源电压电源电压 220V AC(±10%)，50±1Hz

♀单重设定、采样、单重自动修正

♀存储和调用10组单重

♀数量累加、累显、累清

♀数量上下限报警功能，报警模式可设置

♀节能功能可设置

♀滤波强度可调节

钢瓶秤概述叉

液氯是化工工业中用来杀菌及治理水源的化学物品。在水处理中如果添加液氯的量控制不当，将会对水质及社会环境造成较大危害。目前，国内对饮用水的要求越来越高，这对自来水公司的加氯处理提出了较高的要求。自来水公司在水处理过程中液氯量的控制有着十分重要的作用，它的加量控制直接影响水的质量。

目前我国大中城市水厂对加氯重量的计量控制，大都采用杠杆式机械秤，机械秤在使用一段时间后会出现计量不准或机械故障，同时由于是近距离操作也会影响现场操作人员的身体健康。

对于这种情况，有些较大的水厂采用2t～3t钢瓶地上衡，但由于价格昂贵，而且土建麻烦，投资大，并且操作不方便。 根据以上情况，针对采用液氯配制进行杀菌的企业，如化工厂、自来水公司等，设计开发研制了针对氯瓶内的液氯储存量进行计量控制的专用电子秤：钢瓶秤计量装置。

它采用框架结构秤体，秤台面可选：不锈钢、碳钢结构,秤架进行多层防腐处理，耐腐蚀，方便冲洗。配套使用高精度称重传感器和智能化称量显示仪组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。

钢瓶秤：

钢瓶秤型号：SCS

① SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

② 秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

③ 具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

④ 秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

⑤ 电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

⑥ 仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

⑦ 通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求

钢瓶秤系统结构：

1.钢瓶秤秤架

2.钢瓶秤缓冲装置(钢瓶瓶托架)

3.钢瓶秤传感器4只

4.可调支脚

5.钢瓶秤控制仪表采用钢瓶专用控制仪表，仪表以W78E58芯片为系统核心，

标定、设定等工作参数采用EEPROM保存，由传感器输出的重量信号经信号放大器、二阶低通有源滤波器处理后，

送高精度三斜积分器转换成数字量，主机将该信号读入处理器后，分成3路进行输出和控制

钢瓶秤标准仪表简介：

♀高精度A/D转换，可读性达1/30000；

♀调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

♀特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

♀零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

♀数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

♀附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

♀多种背光模式可选择；

♀可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

♀随机配置6V/4AH免维护蓄电池

钢瓶秤功能特点

∞ 低值报警设置：用户可自定义设置

∞ 可根据钢瓶外形大小手动调整的“V”形导向装置

∞ 采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐

∞ 可选配大屏幕显示器及外接打印机提供显示及打印功能

∞ 采用上下双秤台设计，中间装有三梁式防爆传感器单支撑

∞ 受力部位应用尼龙材质滑轮（钢瓶托架）与复合弹簧缓冲装置

∞ 下秤体采用全不锈钢调节螺杆支撑，方便调节秤体在不同位置的平行

《《钢瓶秤产品特点》》

><储存装置密封性能优异。灭火剂储存装置的容器阀采用反向压迫式活塞结构，密封圈选用优质材料精加工而成，密封效果理想。

><电磁驱动准确可靠。电磁驱动装置的阀门设计精巧，驱动电流小，动作灵活可靠。

>< 锁定机构防止误动作。储存装置和驱动装置均设有锁定机构，防止在运输过程误动作。

>< 压力表开关。灭火剂储存装置和电磁驱动装置上设有压力表开关，可防止在运输过程中撞坏压力表而造成泄漏。

>< 选择阀结构设计合理。确保先打开选择阀再打开储存装置释放灭火剂。

>< 机械手动启动。电磁驱动装置、选择阀及灭火剂储存装置均可手动启动，安全可靠。

><规格形式多样。储存钢瓶有40L、70L、100L、120L、150L、180L六种规格，悬挂式装置有14L、20L、30L、40L、50L、60L五种规格。结构形式有单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等，完全能满足各种设计方案的要求。

><系统结构合理。系统各部件的安装布置合理简练，方便维修、检查和操作。

>< 工艺成熟，质量保证。产品投产多年、工艺成熟，ISO9001:2000质量体系及中国太平洋保险公司承保产品责任险，为广大用户提供最贴心的产品质量保证。

><技术力量雄厚，售后服务到位。多名经验丰富的工程师为用户提供咨询解决方案的优质服务，并在系统设备投入使用前派出经验丰富的授课讲师，为使用单位培训一批能全面掌握系统设备操作、维护等技能的工作人员。

钢瓶秤使用场合：

该钢瓶秤是为使用液态氯气，液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤。

具有二组氯气钢瓶自动切换的功能，大大减少了人工操作的危险性。

钢瓶秤技术：

SCS型钢瓶秤钢瓶秤采用了框架结构秤体，其表面涂有多层防腐涂料，耐腐蚀，方便冲洗；

其秤台钢瓶支架可以方便钢瓶转动。配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表组成的称量系统，

准确度高，工作稳定可靠。除此之外，钢瓶秤采用整体框架，移动方便，而且结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。

♀单窗口2英寸特制高亮LED大显示，真正的“大眼睛”

（（钢瓶秤主要技术参数））

>< 灭火剂储存装置规格: 钢瓶40L/70L/100L/120L/150L/180L，悬挂罐体14L/20L/30L/40L/50L/60L。

>< 20℃储存压力: 钢瓶2.5MPa/4.2MPa，悬挂罐体0.8MPa/1.6Mpa。

>< 最大工作压力(50℃): 钢瓶3.4MPa/5.3MPa，悬挂罐体1.3MPa/2.5MPa。

><启动方式：定温玻璃球爆破启动/电磁启动/机械应急启动。

>< 电磁驱动装置。氮气源压力6.0±1.0MPa(20℃)，启动电源 DC24V/1.5A。

><灭火剂充装密度: ≤1150kg/m3。

>< 灭火剂喷放时间: ≤8s。

>< 防护区环境温度: 0℃~50℃。

>< 储存装置喷放剩余量: ≤2Kg。

>< 储瓶间室温要求: 0℃~50℃。

钢瓶秤仪表参数

♀峰值保持及平均值显示功能

♀准确度等级：3级，nind=3000

♀手动累加和自动累加

♀AD转换方式：Σ-△转换方式

♀四级电量指示、欠压报警和自动关机功能

♀AD转换码：24bit

♀上下限报警功能，HIGH-OK-LOW状态指示

♀转换速度：80次/秒

♀自动休眠功能，预置皮重

♀输入信号范围：-19mV～+19mV

♀精度10倍率自动放大功能

♀输入灵敏度：≥1uV/e

♀高精度数模转换技术，可读性达1/30000

♀非线性：≤0.01%F.S

♀随机配置6V/4AH免维护蓄电池，可随机充电

♀满量程温度系数：≤8PPM/ ℃

♀选配RS-232C通讯口，波特率可选

♀传感器供桥电源：DC：5V；350mA

♀选配大屏幕通讯口，20mA电流环连接方式

♀传感器连接个数：1~8

钢瓶秤最大称量：0.5T   1T   2T   3T

台面尺寸：1200*800*220mm

精度：静态1/3000或者更高

钢瓶秤】

钢瓶秤秤体表面采用喷塑处理，不锈钢传感器；也可采用传感器机油密封，防锈、防腐效果更出色。整个系统耐腐蚀，方便冲洗。具有称量迅速，数字直观易读，性能稳定可靠等特点。

钢液氯钢瓶秤秤台上的专用支架可以放置Φ400到Φ800多种规格的钢瓶。平台秤可按用户需要选配多种型号的称重显示仪表，以实现不同的称重管理和计量功能。防腐涂料及特殊防腐工艺使其可用于防腐和防水环境中，选配打印机、大屏幕显示器，还可扩展相应功能。

钢瓶秤技术参数

量程规格 ：1t  ～  3t

确度等级 ：(Ⅲ)级

分度值 ：0.5kg、1kg

低值报警设置：用户可自定义设置

额定过载能力：130%F•S

安全系数：200%F•S

秤体与仪表距离：≥30m

工作电源：220V/50HZ

传感器工作温度范围：-30℃—80℃

秤体外形尺寸：1200×800×240(mm)可根据用户需要设计

钢瓶秤技术指标

最大称量 500kg  1T  2T  3T

最小称量 5kg

分度数 4000 模拟量输出 4～20mA(转换精度1‰)

分度值 500g 传感器激励 12V/DC

去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

显示方式 6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

标志提示 3个红色发光二级管 储藏温度 -25~+55℃

电源电压电源电压 220V AC(±10%)，50±1Hz

单重设定、采样、单重自动修正

存储和调用10组单重

数量累加、累显、累清

数量上下限报警功能，报警模式可设置

节能功能可设置

滤波强度可调节

钢瓶秤仪表介绍

高精度A/D转换，可读性达1/30000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

【钢瓶秤特点】

钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业称量液体氯气、氨气等储气钢瓶

具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性。配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。

它采用单片微处理器新技术，具有A/D转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点。

【钢瓶秤技术指标】：

1.最大称量 2000kg A/D转换 双积分式

2.最小称量 5kg A/D转换 8次/S

3.最大过载 120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

4.分度数 4000 模拟量输出 4～20mA(转换精度1‰)

5.分度值 500g 传感器激励 12V/DC

6.去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

7.称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

8.显示方式 6位红色LED数码管工作湿度＜90%RH

9.标志提示 3个红色发光二级管 储藏温度 -25~+55℃

10.电源电压 AC187~242V

【钢瓶秤性能】

1.最大称量：500kg  1000kg  2000kg  2500kg  3000kg

2.分度值：200g   500g    500g   1kg    1kg

3.最大过载：120%F.S

4.分度数：4000

5.功能选：防爆、不锈钢防腐蚀、模拟量输出4～20mA，开关量、报警

6.去皮范围：100%F.S

7.称重精度：OIMLⅢ级

8.工作温度 -10~+40℃  工作湿度 ＜90%RH 储藏温度 -25~+55℃

9.显示方式：6位红色LED数码管  3个红色发光二级管

10.电源电压：220伏 60贺滋

钢瓶秤应用：

1.特别适宜连续称量储存液态氯气、氨气等化工钢瓶

2.适用于化工、化肥、自来水、纺织印染、农药制造等行业

钢瓶秤结构特点：

1.防爆秤台：气体Ex ia ⅡC T6 粉尘DIP A20 TA ，T6

2.适用防爆环境

3.称量准确/安全/可靠

4.铜质滚轮和铜质限位柱

5.配有接地电缆

6.适用于直径为φ400~800mm的钢瓶称量

钢瓶秤

这次我给您介绍的是称气体的电子秤也叫做钢瓶秤，那么什么是钢瓶秤呢？

钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤，它采用了框架结构秤体，其表面涂有多层防腐涂料，耐腐蚀，方便冲洗；其秤台钢瓶支架可以方便钢瓶转动。

配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。除此之外，钢瓶秤采用整体框架，移动方便，而且结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。

今天我们要说的这款钢瓶秤表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能高，另外这款钢瓶秤采用双层加厚结构，稳定性非常高。

钢瓶秤参数介绍：

1.量程规格：1t  ～  3t

2.确度等级：(Ⅲ)级

3.分度值：0.5kg、1kg

4.低值报警设置：用户可自定义设置

5.额定过载能力：130%F•S

6.安全系数：200%F•S

7.秤体与仪表距离：≥30m

8.工作电源：220V/50HZ

9.传感器工作温度范围：-30℃—80℃

10.秤体外形尺寸：1200×800×240(mm) 可根据用户需要设计

注：整秤防爆等级由系统中防爆等级最低的决定。

钢瓶秤应用行业：

1.特别适宜连续称量储存液态氯气、氨气等化工钢瓶，适用于化工、化肥、自来水、纺织印染、农药制造等行业

钢瓶秤特点：

1.双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好

2.表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好

3.带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径

4.配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

5.标准量程：0.5T 1T 2T 3T

6.标准尺寸：0.8*1.2m，适用直径0.4~1.0m的瓶体

7.分辩率：3000e，可选6000d/15000d

钢瓶秤技术参数：

1.表内部分辨率 1/1,000,000

2.零位调整范围 -100%~50%

3.满量程调整范围 十六步进

4.传感器激励电源 DC15V；Ⅰ≥350mA

5.使用温度 0～40℃

6.电源电压 220V AC(±10%)，50±1Hz

7.湿度 ≤90%

台面规格(带框架) (宽×长)(m) 0.8*1.2 M (也可根据用户需求制造)

注：特别适宜称量储存液态氯气、氨气等化工钢瓶;

注：特别适用于化工氯碱、自来水、纺织印染、农药制造等行业。

【钢瓶秤简介】

钢瓶秤-配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，

具有A/D转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点。具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数

十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、

定值控制等功能，具有4～20mA标准信号输出，可方便地与PLC等计算机设备联结，操作十分简单。

【钢瓶秤功能介绍】

1.SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

2.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

3.具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

4.秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

5.仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

6.电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表

7.上海实干为您提供各类非标衡器订做,桶秤,磅秤,缓冲磅秤,防爆秤,称秤模块,各类行吊秤,加大钩环订制欢迎来电咨询订购！

【钢瓶秤参数】

1.线性度： 0.05 %F.S

2.输入灵敏度： 0.5 uv/d

3.满量程输入信号范围：0.5～24 mV

4.A/D转换速度：20次/秒

5.内部分度数： 80万码

6.传感器激励电源：电压：DC 12V±0.3V

7.最大激励电流：240 mA

钢瓶秤

SCS系列钢瓶秤，是为化工，水处理，印染纺织，农药等行业开发的适用于称量液体氯气，液体氨气等具有挥发腐浊性物质储气量的电子衡器。系统由高精度应变式称重传感器，称重显示仪表，称重秤台及钢瓶支架组成。

功能：

1.台面采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐。

2.受力部位采用尼龙滑轮(钢瓶托架)与复合弹簧缓冲装置，能有效防止钢瓶瓶对秤体的冲击。

3.支架采用与钢瓶相吻合的能根据钢瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。

4.采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点。

5.钢瓶秤传感器安装在四角中间。能避免液体对传感器的腐蚀。

6.钢瓶秤传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。

7.钢瓶秤下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

8.钢瓶秤仪表设计下限值设定，当钢瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液体的量。

9.配置钢瓶秤大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度

钢瓶秤功能特点

1.架结构秤体

2.数字显示，计量准确

3.钢瓶支架方便钢瓶旋转

4.可选配定值输出、报警提示功能

钢瓶秤技术参数

1..最大称重：1t---3t

2.台面规格（M）：0.8×1.2

3.最大称量 3000kg   A/D转换 双积分式

4.最小称量 5kg  A/D转换8次/S

5.最大过载 120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

6.分度数 4000 模拟量输出 4～20mA（转换精度1‰）

7.分度值 500g 传感器激励 12V/DC

8.去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

9.称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

10.显示方式 6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

11.标志提示 3个红色发光二级管

12.储藏温度 -25~+55℃

13.电源电压 AC187~242V

14.尺寸根据要求订做

钢瓶秤主要技术规范

精度等级： OIML(III ) 级 。

额定称量： 2t

最小感量： 0.5kg

秤台宽度：0.8m

秤台长度：2m

.工作温度范围仪表： -10℃～+40℃

传感器：-40℃～+80℃。

环境相对湿度：? 95%

安全过载： 130%Max

工作电压： 220V±10%；

频率 ： 50Hz

【钢瓶秤】

全钢结构双层秤台，配用四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表，组成称重系统。

该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠。广泛应用于自来水厂水消毒氯气计量、化工厂用钢瓶灌装的物料计量等场合。

【钢瓶秤主要功能特点】

1.秤体台面采用不锈钢钢板覆盖，有效防止余氯对秤体结构的腐蚀，可对秤体进行冲洗维护方便。

2.受力部位采用强力尼龙滑轮(氯瓶托架)与复合弹簧缓冲装置，有效防止氯瓶对秤|体的冲击；支架设计成V形导向装置，能根据氯瓶的大小进行自动调整，保证氯瓶中心的稳定。

3.高精度传感器采用进口感应片，外表采用塑封处理，能避免液氯对传感器的腐蚀。

4.设计了上下限报警功能及各种控制接口，可实现远距离监控，改善工作条件，减轻操作人员的劳动强度。

5.秤体与智能检测仪设计可移动式，不需土建，安装调试和操作使用简便，投资成本降低。高强度的秤|体，美国科力高精度的传感器保证了计量的准确性。

【钢瓶秤主要技术性能】

1.框架结构秤台、方便清理环境

2.秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀

3.移动式钢瓶滚轮支架，可安放多种规格钢瓶

4.传感器、接线盒表面特殊防腐处理

【钢瓶秤选配防爆功能说明】

所有钢瓶秤都可以选防爆功能，本安型防爆或隔爆型防爆！

防爆型钢瓶秤主要在的工业领域：石油化学工业、油库，油井，炼油厂，化工厂，化肥，农化，煤炭电力，矿井瓦斯，储煤场，发电厂，半导体厂，建筑涂料，油漆厂，煤气厂，轻纺染料，，粮食加工，金属冶炼，镁铝锌铁焦炭冶炼厂，药原料，液化气站，食品糖厂，橡胶厂…

防爆等级：本安型ExibllCT4/T5 隔爆型ExiadllBT5 复合型ExiallCT6

防爆产品：防爆叉车秤，防爆钢瓶秤，防爆汽车衡，防爆小地磅，防爆台秤，防爆称重系统，防爆套件

防爆模式：本质安全型(本安型)，隔爆型，复合型

钢瓶秤技 术 参 数

表内部分辨率 1/1,000,000

零位调整范围 -100%~50%

满量程调整范围 十六步进

传感器激励电源 DC15V；Ⅰ≥350mA

使用温度 0～40℃

电源电压 220V AC(±10%)，50±1Hz

湿度 ≤90%

台面规格(宽×长×高)(m) 0.8*.2 M (也可根据用户需求制造)

钢瓶秤选配部件

打 印 机

稳 压 电 源

大屏幕显示器

钢瓶秤概述

1.钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业称量液体氯气、氨气等储气钢瓶。

钢瓶秤优势所在：

1.采用框架结构秤体，喷涂防腐材料漆，耐腐蚀，可水洗。配套高精度传感器和智能化仪表，防滚支架聚氨脂滑轮有效限制货物滚落，准确度高，工作安全稳定

2.适用于化工、农药、造纸、气体及液体灌装等行业，可选防爆套件

钢瓶秤简介

1.结构坚固，带有缓冲机构，可选配不锈钢制作

2.创新设计高刚性设计

3.表面金属质感桔纹银灰漆或喷塑

4.适用于大、中型钢瓶的称量

5.电源：200ACV   50HZ

6.准确度：III  OIML

7.安全过载：150%  Max

8.工作温度：-10~+40

9.相对湿度：<95%

常规系数：

10.称量范围：1T~3T

11.台面尺寸：0.8m• 1.2m• 220mm

12.精度：1/3000或更高

钢瓶秤技术指标：

1.最大称量：3000kg  A/D转换 双积分式

2.最小称重：5kg A/D转换8次/S

3.最大过载：120%F.S非线性±0.01%F.S

4.分度数：4000 模拟量输出4~20mA(转换精度1%)

5.分度值：500g 传感器激励12V/DC

6.去皮范围100%F.S整机功率<5VA

7.称重精度OLMLⅢ级工作温度-10~+40℃

8.显示方式6位红色LED数码管工作温度<90%RH

9.标志提示3个红色发光二级管 储藏温度-25~55℃

10.电源电压AC187~242V

钢瓶秤选配件：

1.打 印 机：用于打印重量数据表单

2.显 示 器：满足不同场合提供更多需要

3.称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

4.接    口：RS-232(含RTC)接口，外接计算机

5.报 警 灯：三色警示灯

什么是钢瓶秤呢？(钢瓶秤定义)

称气体的电子秤也叫做钢瓶秤，而它是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤。

钢瓶秤基本功能说明：

采用了框架结构秤体，其表面涂有多层防腐涂料，耐腐蚀，方便冲洗；其秤台钢瓶支架可以方便钢瓶转动。

配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。

除此之外，钢瓶秤采用整体框架，移动方便，

而且结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。

钢瓶秤应用行业：

特别适宜称量储存液态氯气、氨气等化工钢瓶,特别适用于化工氯碱、自来水、纺织印染、农药制造等行业。

钢瓶秤可选配功能：

防腐蚀功能，防爆功能，声光报警功能，4-20mA标准信号输出功能，带打印功能

钢瓶秤特点：

1.双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好

2.表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好

3.带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径

4.配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

5.标准量程：0.5T 1T 2T 3T

6.标准尺寸：0.8*1.2m，适用直径0.4~1.0m的瓶体

7.分辩率：3000e，可选6000d/15000d

钢瓶秤技术参数：

1.表内部分辨率 1/1,000,000

2.零位调整范围 -100%~50%

3.满量程调整范围 十六步进

4.传感器激励电源 DC15V；Ⅰ≥350mA

5.使用温度 0～40℃

6.电源电压 220V AC(±10%)，50±1Hz

7.湿度 ≤90%

台面规格(带框架) (宽×长)(m) 0.8*1.2 M (也可根据用户需求制造)

钢瓶秤用途：

该系列钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织染印、制造等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶。

具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性.

钢瓶秤基本特点：

钢瓶秤秤体表面采用喷塑处理，不锈钢传感器；也可采用传感器机油密封，防锈、防腐效果更出色。整个系统耐腐蚀，方便冲洗。

具有称量迅速，数字直观易读，性能稳定可靠

钢瓶秤最大称量：500kg  1T  2T  3T

钢瓶秤台面尺寸：1200*800*220mm

钢瓶秤精度要求：1/3000或更高

可选配功能：带打印功能/防爆功能/声光报警功能/4-20mA标准信号输出功能

可灵活配置您所喜欢的仪表

可灵活配置您所喜欢的称重传感器

可灵活配置您所需求的钢瓶支撑腿高

钢瓶秤技术指标：

♀分度数 4000 模拟量输出 4～20mA(转换精度1‰)

♀分度值 500g 传感器激励 12V/DC

♀去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

♀称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

♀显示方式 6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

♀标志提示 3个红色发光二级管储藏温度 -25~+55℃

♀电源电压电源电压 220V AC(±10%)，50±1Hz

♀单重设定、采样、单重自动修正

♀存储和调用10组单重

♀数量累加、累显、累清

♀数量上下限报警功能，报警模式可设置

♀节能功能可设置

♀滤波强度可调节

钢瓶秤标准仪表简介：

♀高精度A/D转换，可读性达1/30000；

♀调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

♀特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

♀零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

♀数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

♀附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

♀多种背光模式可选择；

♀可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

♀随机配置6V/4AH免维护蓄电池