DWQZ系列电涡流传感器

DWQZi系列防爆电涡流传感器

电涡流传感器是一种非接触式的线性化测量工具。具有长期工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗干扰力强、不受油污等介质的影响等优点，因此广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械的动态和静态非接触式位移测量。

列如：径向和轴向的轴位移、胀差、轴偏心、轴振动、键相、转速为满足各种测量方案的需要，我们提供了多种规格的电涡流传感器，如按探头规格（直径）区分则可分为DWQZΦ8ｍｍ、DWQZΦ11ｍｍ、DWQZΦ25ｍｍ三种规格，如果按系统电缆总长（探头电缆长度＋延伸电缆长度）区分则可分为5ｍ和9ｍ两种类型。

DWQZi本安型系列电涡流传感器可应用于易燃、易爆等危险场所，使用时必须和关联设备LB896齐纳安全栅配套使用。产品防爆标志为ExiaⅡCT2～T5，防爆合格证号为GYB06901。产品标准为Q/ZH6112-2006。

组成：

DWQZ型系列电涡流传感器由DWQZ探头、DWQZ延伸电缆、DWQZ前置器三部份组成。

DWQZ系列探头

探头由电感、保护罩、不锈钢壳体、高频电缆、高频接头等组成，根据不同的测量范围，可以选用不同直径规格（如：Φ8ｍｍ、Φ11ｍｍ、Φ25ｍｍ）的探头；根据不同的安装要求，可以选用不同安装方式（如：正装、反装、无螺纹）和1ｍ或0.5ｍ电缆长度的探头。

DWQZ系列延伸电缆

延伸电缆的两端都安装有SMA自锁插头，其中一头配备了防油保护套，专用于保护自锁插头不受油污介质污染，以提高系统可靠性。延伸电缆长度可分为4ｍ、4.5ｍ、8ｍ、8.5ｍ四种。

DWQZ系列前置器

前置器是系统的核心部分，它包括了整个传感器系统的振荡、线性检波、滤波、线性补偿、放大等电路，与延伸电缆、探头一起构成各种规格的DWQZ型电涡流传感器。拫据配用探头的直径规格，DWQZ前置器分为Φ8ｍｍ、Φ11ｍｍ、Φ25ｍｍ三种规格，根据系统电缆总长（探头电缆长度＋延伸电缆长度），每种规格又分为5ｍ、9ｍ二种类型。

DWQZ系列电涡流传感器主要技术参数：

传感器型号DWQZ Φ8 mm

（ DWQZi Φ8 mm ） DWQZ Φ11 mm

（ DWQZi Φ11 mm ） DWQZ Φ25 mm

（ DWQZi Φ25 mm ）

探头直径（ mm ） 8 11 27.1

静态线性范围（ mm ） 2 4 12.7

静态灵敏度（ V/mm ） ≤1.0% 8 4 0.8

静态幅值线性度 ±2.0% ±5.0%

动态幅值线性度 ±10%

静态零值误差 0.5%

静态幅值稳定度 0.5%

动态参考灵敏度误差 3.0%

静态幅值重复性 1.0%

频率响应 0 ～ 5KHz(0.5dB)

系统温漂 0.1%

测量范围中点间隙（ mm ） ±5% 1.8 3 9

测量范围中点电压（ V ） ±5% -10 -10 -7.08

被测物材料、形状 金属材料 , 基准材料为 45 ＃钢，轴 , 平面 , 轴上测量盘

轴的直径不小于（ mm ） 80 —— ——

测量盘直径不小于（ mm ） 18 30 70

电源电压（ V ） -20~26Vdc

功耗（ mA ） 12 12 15

输出负载 10KΩ

标定时环境温度 （ 20±5 ） ℃

存储

温度 前置器 -35 ℃ ~ +100 ℃

探头 -40 ℃ ~ +177 ℃

电缆 -40 ℃ ~ +177 ℃

使用

温度 前置器 -30 ℃ ~ +70 ℃

探头 -40 ℃ ~ +150 ℃

电缆 -40 ℃ ~ +150 ℃

系统总重 ( 标准配置 ) 500g±3% 700g±3%

系统电缆总长 ±10% 5 ｍ或 9 ｍ

延伸电缆长度 ±5% 4 ｍ、 4.5 ｍ、 8 ｍ、 8.5 ｍ

探头电缆长度 ±5% 1 ｍ、 0.5 ｍ

相对湿度 ( 具有接头保护时，无浸水 ) 100%冷凝

海拔高度限制 <2000m

正常工作环境 无强磁场、无腐蚀性汽液体、无强振源

危险工作环境（ DWQZi 系列） Ⅱ A~ Ⅱ C 级、 T2~T5 组爆炸性气体混合物的０区、１区、 2 区危险场所

外壳防护等级 不低于 IP20

传感器外壳最高表面温度 不得超过 135 ℃。

绝缘电阻 ＞ 500M Ω

绝缘强度 ＞ 500V

西安蓝田恒远水电设备有限公司

李昭 经理

地址;西安市科技路251号

电话:(029)83337934

传真:(029)88217610

手机:15091679146

E-mail:lizhaozhao100@163.com

网址; http://xalthyyxgs.b2b.hc360.com