XJJD-5简支梁冲击试验机

仪器概述

XJJD-5系列冲击试验机主要用于硬质塑料（包括板材、管材、塑料异型材）、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校质量检测等部门理想的试验设备。

符合标准

该系列冲击试验机主要技术参数完全符合IS0179、GB/T1043、               GB/T2611、GB/21189标准的要求。是一种结构简单、操作方便、数据准确可靠。该机为彩色液晶触摸屏显示，单板机控制，配微型打印机，外观精美的冲击试验机。

工作原理

用已知能量的摆锤打击支承成水平梁的试样，由摆锤一次冲击使试样破坏。冲击线位于两支座正中，以冲击前、后摆锤的能量差，确定试样在破坏时所吸收的能量。然后按试样原始横截面积计算其冲击强度。

试样类型、尺寸、支撑线间距离（单位：mm）

| 试样 类型 | 长 度(l) | 宽 度(b) | 厚度(d) | 支撑线间距离L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 | 62 |
| 2 | 25h | 10或15 | 3 | 20h |
| 3 | 11h或13h |  |  | 6h或8h |

技术参数

| 型 号 | XJJD—5 |
| --- | --- |
| 冲 击 速 度 | 2.9m/s |
| 冲 击 能 量 | 2.0,4.0,5.0J |
| 冲击摆力矩 | Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm |
| 摆锤预扬角 | 1500 |
| 打击中心距 | 230mm |
| 冲击刀刃圆角半径 | (2±0.5)mm |
| 冲击刀刃夹角 | (30±1)0 |
| 钳口圆角半径 | (1.0±0.1)mm |
| 钳口支撑线间距离 | 62 |

电源电压：220VAC-15%～220VAC+10%，50Hz (单相三线制)

仪器尺寸：700mm长×400mm宽×850mm高