[image: image9.png]EAAA



                                          RS-YL-N01-4翻斗式雨量计用户手册485型V1.[image: image9.png]1


RS-YL-N01-4
翻斗式雨量计
用户手册
485型
                                          文档版本：V1.1
[image: image1.png]



目录

3

1. 产品介绍

3

1.1产品概述

3

1.2构造特点

3

1.3主要技术指标

4

1.4产品选型

4

2. 设备安装说明

4

2.1 设备安装前检查

5

2.2 仪器的室内安装及调试

5

2.3 室外安装调试

5

2.3.1 制作安装基础

5

2.3.2安装固定仪器、调整承雨口水平

6

2.4接线说明

6

3.配置软件安装及使用

6

3.1 软件选择

6

3.2 参数设置

7

4.通信协议

7

4.1 通讯基本参数

7

4.2 数据帧格式定义

8

4.3寄存器地址

8

4.4通讯协议示例及解释

8

4.4.1查询当前雨量值

8

4.4.2清除雨量数据

9

4.4.3修改当前地址

9

4.4.4修改当前波特率

9

4.4.5查询地址

9

5. 维护与保养

9

5.1日常养护

9

5.2翻斗的清洗

10

6. 常见问题及解决办法

10

7.设备装箱清单

11

8.联系方式

11

9. 文档历史



1. 产品介绍
1.1产品概述

   本仪器为降水量测量一次仪表，其性能符合国家标准GB/T 21978.2－2014《降水量观测要求》要求。

   本仪器的核心部件翻斗采用了三维流线型设计，使翻斗翻水更加流畅，且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。脉冲转485信号输出，可直接读取降雨量，无需二次计算，简单方便。
1.2构造特点

  如图1所示，本仪器由外壳、过滤器、集雨器、漏斗、翻斗、接线端子、腿部支架、干簧管、控制盒、雨量计底座等组成。其中，雨量计底座上安装有翻斗轴、圆水平泡、干簧管支架和信号输出端子。与其它翻斗式雨量计不同，本仪器的翻斗轴套为一体化定位结构，翻斗通过翻斗轴安装在轴轴承中，本仪器出厂时内部结构装配完成，不需要再进行内部结构的现场安装，给现场安装带来了方便。

本仪器的翻斗为三维流线型设计，并设计有下垂式弧面导流尖，其造型美观流畅、翻水性能更好且易清洗维护。

本仪器的翻斗上装有恒磁钢，干簧管支架上装有干簧管，仪器出厂时磁钢与干簧管均已调整在合适的耦合距离上，使仪器输出信号与翻斗翻转次数有确定的比例关系。

[image: image2.png]



图1
1.3主要技术指标

承雨口径：φ200mm； 刃口锐角：40°～45°

分辨率：0.2mm/0.5mm可选
测量准确度：≤±2%（室内人工降水、以仪器自身排水量为准）

雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）

通讯方式：485通讯（标准MODBUS-RTU协议）

最大功耗：0.24W
工作环境：

环境温度：0～50℃

相对湿度：<95%(40℃)
供电范围：4.5~30V
1.4产品选型

注意：配套托片请另行购买。
	RS-
	
	公司代号

	
	YL-
	
	雨量计

	
	
	N01-
	
	485信号输出（标准MODBUS-RTU协议）

	
	
	
	4-
	
	304不锈钢材质

	
	
	
	
	02
	0.2mm

	
	
	
	
	05
	0.5mm


2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查
（1）将仪器从包装箱内取出，对照使用说明书的装箱单仔细清点、检查设备附件是否齐全。

（2）认真阅读产品使用说明书，产品合格证。

（3）检查仪器外观是否损伤，尤其是检查翻斗是否完好无损，并注意妥善放置好翻斗，防止碰伤翻斗轴的轴尖及翻斗两端的弧型引水尖，并且不要用手指触摸翻斗的内壁，避免污损翻斗，以损害仪器准确度。 

2.2 仪器的室内安装及调试

如图2所示：将仪器底部的珍珠棉块取出，然后将配套的挡块安装到仪器底部。

[image: image3.png]



图2
2.3 室外安装调试
 2.3.1 制作安装基础
如图4所示：室外地面和屋顶安装时，应按照图3尺寸及要求制作水泥安装基础，水泥基础上平面应为水平状态。水泥安装基础的尺寸一般为高度不小于30cm的40cm×40cm的方形基座或直径为40cm的圆形基座。要求仪器的承雨口高度距地平面的距离为70cm，并且保证仪器器口周围3～5米之内不允许有高于仪器承雨口的遮蔽物。
 2.3.2安装固定仪器、调整承雨口水平
    按照图3尺寸在水泥基础上打3个φ10深8～10cm的安装孔，将膨胀螺栓置于安装孔内，用锁紧螺母锁紧，然后将仪器底座安装在3个调高支承螺母上，通过调整支承螺母的高度并用水平尺测量环口是否处于水平状态，最后用上锁紧将仪器固定。

[image: image4.png]



图3
2.4接线说明

	线色
	说明
	线色
	说明

	棕线
	电源正
	黄线
	485A

	黑线
	电源负
	蓝线
	485B


3.配置软件安装及使用    

3.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到[image: image5.png]


打开即可。

3.2 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。
[image: image6.png]£ it
=] RO (com F LPT)
5 Frolific SB-to-Serial Conn Fort GO
05D Serial Fort. COND)
U USB-SERIAL CHIMO (CONS)




②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

[image: image7.png]Srer=]

WE Mt BEEHE
Px— =6 | agﬁl{l«m— =a || 2% |

ok | Sk | R | HE | SefsEE |





4.通信协议

4.1 通讯基本参数
	编 码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s


4.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下： 

初始结构 ≥4 字节的时间 

地址码 = 1 字节 

功能码 = 1 字节 

数据区 = N 字节 

错误校验 = 16 位CRC 码 

结束结构 ≥4 字节的时间 

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能指示，本变送器可用功能码0x03（读取寄存器数据）0x06（写入寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！ 

CRC码：二字节的校验码。
主机问询帧结构：

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


从机应答帧结构：

	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


4.3寄存器地址

	寄存器地址
	内容
	操作（16进制）
	范围内容及定义

	0000H
	雨量值
	03/06
	雨量值 比实际值扩大10倍

	07D0H
	设备地址
	03/06
	1~254（出厂默认1）

	07D1H
	设备波特率
	03/06
	0代表2400  1代表4800  2代表9600


4.4通讯协议示例及解释

4.4.1查询当前雨量值

问询帧：

	地址码
	功能码
	起始寄存器
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	  0x00 0x01
	0x84
	0x0A


应答帧：

	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	雨量值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x1A
	0x39
	0x8F


当前雨量值：(上传数值扩大10倍)
001A（16进制）=26（十进制）→雨量值：2.6mm

4.4.2清除雨量数据

问询帧：
	地址码
	功能码
	起始寄存器
	清除命令
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00 0x00
	0x00 0x5A
	0X09
	0XF1


应答帧：

	地址码
	功能码
	起始寄存器
	清除命令
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00 0x00
	0x00 0x5A
	0X09
	0XF1


4.4.3修改当前地址

问询帧：（假如当前地址为01,，需修改地址为02）

	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x07 0xD0
	0x00 0x02
	0x08
	0x86


应答帧：

	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x07 0xD0
	0x00 0x02
	0x08
	0x86


4.4.4修改当前波特率

问询帧：（假如当前波特率为4800修改为9600）

	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x07 0xD1
	0x00 0x02
	0x59
	0x46


应答帧：

	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x07 0xD1
	0x00 0x02
	0x59
	0x46


4.4.5查询地址

当用户忘记地址时可用以下功能码查询地址。
问询帧：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0xFF
	0x03
	0x07 0xD0
	0x00 0x01
	0x91
	0x59


应答帧

	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	地址
	校验码低位
	校验码高位

	0xFF
	0x03
	0x02
	0x00 0x01
	0x50
	0x50


读取到的地址码即为设备的真实地址：01
5. 维护与保养

 5.1日常养护
    本仪器长期处于室外，使用环境相当恶劣，因此仪器的承雨口内壁应经常用软布擦拭，保持承雨口清洁，如发现承雨口内有树叶等异物应及时清理，保持水路畅通。仪器长期不用时，应在仪器环口上加盖上盖保护承雨口；

    仪器长期工作一般一个月要清理一次，三个月必须清理一次；

 5.2翻斗的清洗

    翻斗是本仪器的关键部件，它直接影响仪器的测量准确度，久而久之，翻斗内壁会沉积少许灰尘或油污，因此，应对翻斗进行清洗。清洗时，可用清水将翻斗内壁反复冲洗干净或用脱脂毛笔轻轻刷洗，严禁用手或其它物体洗刷翻斗内壁。

6. 常见问题及解决办法

本文表列出了仪器可能发生的一般故障现象、原因及故障排除方法。

	中心站表现形式
	雨量传感器故障
	解决方法

	降雨时收不到数
	说明雨量传感器无信号输出或传输线故障

干簧管失效

磁钢与干簧管距离过远

焊线脱落或信号线断或者信号线接反

翻斗卡住

仪器堵塞
	下测站检查

更换

调整

修复

排除

清除

	降雨时收到雨量数与比测雨量计相差较大
	雨量传感器翻斗翻转基点失调，但这种误差一般不超过±10%

磁钢与干簧管位置不佳，造成时好时坏，以致部分信号遗漏
	重新滴定调整基点

调整距离

客观情况如此，仪器无故障

	中心站不断来雨量数，而实际情况没下雨
	检查插座是否浸水，这种现象往往在下大雨后易发生
	处理进水，重新密封


注意：上表中，所列出的故障现象不一定全部是雨量计自身故障，在检查仪器自身故障并排除故障之后还应该检查仪器传输出线、数据采集装置、等设备是否存在故障，并一一予以排除解决。

7.设备装箱清单  

	翻斗雨量计      
	1 套 
	 翻斗
	1 个
	底座固定脚
	3 个

	承雨口盖        
	1 个   
	M5×25螺钉
	3 套
	M8×120地脚螺栓
	3 套 

	合格证          
	1 份
	底座挡块
	1个
	


8.联系方式

山东仁科测控技术有限公司

地址：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层
邮编：250101

电话：400-085-5807
传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com
云平台地址：www.0531yun.cn
[image: image8.png]



9. 文档历史

V1.0     文档建立。

V1.1     变更产品结构与安装方式

V1.2     更新产品尺寸
2
山东仁科测控技术有限公司                                                  www.rkckth.com

