[image: image12.png]EAAA



                                                 大气压力变送器使用说明书（485型）V2.0

RS-QY-N01-2-4

大气压力变送器
使用说明书

（485型）           
文档版本：V2.1
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



目录

41. 产品介绍


52. 设备安装说明


73. 配置软件安装及使用


84. 通信协议


105. 常见问题及解决办法


116. 联系方式


117. 文档历史


118. 壳体尺寸




1. 产品介绍
1.1产品概述

RS-QY-N01-2大气压力变送器选用进口高精度测量单元，设备内置高精度温度补偿，稳定性高，漂移小，可重复性高；选用壁挂式外壳可轻松固定于墙体。适用于小型气象站、海拔高度计、农业大棚、档案馆等需要大气压力监测及温度测量的场所。

1.2功能特点

10-30V宽直流电压供电
标准ModBus-RTU通信协议
大气压力及温度双量同时测量
宽范围0-120Kpa气压量程，可应用于各种海拔高度
1.3主要技术指标

	直流供电（默认）
	10~30V DC

	精度


	气压
	±0.15Kpa@25℃ 75Kpa

	
	温度
	±0.5℃（25℃）（默认）

	变送器电路工作温度
	-40℃~+60℃，0%RH~80%RH

	测量介质
	空气

	测量范围
	气压
	0~120Kpa

	
	温度
	-40℃~80℃(可定制)


	长期稳定性
	气压
	-0.1Kpa/年

	
	温度
	≤0.1℃/年

	响应时间
	≤1S

	输出信号
	485通讯（modbus）协议

波特率：2400、4800（默认）、9600

数据位长度：8位 

奇偶校验方式：无 

停止位长度：1位

默认ModBus通信地址：1

支持功能码：03

	参数配置
	软件配置

	功耗
	≤0.5W


1.4系统框架图

[image: image3.png]AC220V TiHL I

UPS MiE (B

ficttotid
10~30V DC USB # 485 % 232 % 485
485 M4 t

L I I

15#& 25HE 3 SHE 2 SHE




系统方案框图
2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单：

■变送器设备1台

■合格证、保修卡、接线说明等

■自攻螺丝（2个）、膨胀塞（2个）

■USB转485（选配）

■485终端电阻（选配）

2.2安装步骤说明

[image: image4.jpg]KA FLA B BURLLhEH R AKEE

el

'




2.3 接口说明

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

2.4 电气接线

	
	线色
	说明

	电

源
	棕色
	电源正（10~30V DC）

	
	黑色
	电源负

	通

信
	黄色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


2.5 485现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。

[image: image5.jpg]#n—1 #n

0 ©rmamn





3. 配置软件安装及使用    

3.1 软件选择

    打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到[image: image6.png]



打开即可。注意：在使用该配置软件更改地址和波特率的时候只能接一台设备。

[image: image7.jpg]<

oy
RV L
BV L





3.2 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。
[image: image8.png]£ it
=] RO (com F LPT)
5 Frolific SB-to-Serial Conn Fort GO
05D Serial Fort. COND)
U USB-SERIAL CHIMO (CONS)




②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
[image: image9.png]48R BRERA;

WEREOS

BB
BERITE

B
EEE:
KBRS ¢
iR
iR

E:
e | WS WHE: 00

oo [

LR
TR

LR :
TR
EEEE:

A
EERE

R

FRREEERBSIRE ¢





4. 通信协议

4.1 通讯基本参数

	编 码 
	8位二进制

	数据位 
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位 
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s


4.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下： 

初始结构 ≥4 字节的时间 

地址码 = 1 字节 

功能码 = 1 字节 

数据区 = N 字节 

错误校验 = 16 位CRC 码 

结束结构 ≥4 字节的时间 

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！ 

CRC码：二字节的校验码。
主机问询帧结构：
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


从机应答帧结构：
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


4.3 寄存器地址

	寄存器地址
	PLC或组态地址
	内容
	操作

	0000 H
	40001
	气压（单位Kpa）
上传数据为真实数据的10倍
	只读

	0001 H
	40002
	温度

上传数据为真实数据的10倍
	只读


4.4 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址0x01的大气压力及温度值

  问询帧：
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x02
	0xC4
	0x0B


  应答帧： （例如读到气压为15.1Kpa，温度为-10.1℃）
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	气压值
	温度值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00 0x97
	0xFF 0x9B
	0x4B
	0x84


温度计算：
当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。 

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃
气压计算：
气压：97H (十六进制)= 151 => 气压 = 15.1Kpa
5. 常见问题及解决办法

5.1 设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

6. 联系方式
山东仁科测控技术有限公司
地址：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层
邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com
云平台地址：www.0531yun.cn
[image: image10.png]



7. 文档历史

V1.0     文档建立。

V1.1     增加安装步骤说明。

V2.0     文档更新。

V2.1     电路板工作温度的更新
8. 壳体尺寸

 整体尺寸：100×85×26mm

[image: image11.png]



山东仁科测控技术有限公司 [image: image12.png]                                            www.rkckth.com

