固体激光器打标驱动电源

产品介绍

本公司设计和生产的TLTP-YTH系列半导体激光电源是连续可调恒流电源，采用了目前国际先进的半导体激光电源驱动方案，选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能力强等优点，具有防过冲、反冲和反浪涌的稳压、恒流双重保护电路，保证激光器的稳定工作和使用寿命。电源采用真彩触摸液晶控制，能提供电源工作的各个参数及其工作状态的调节和显示，具备过压、过流、水温和水流报警功能，可以完美匹配DILAS、LIMO、nlight、QPC、西安炬光、BWT模块，是紫外、绿光激光器理想的驱动电源。

产品特点

- 1路LD半导体恒流驱动【含电压钳位，带过压、过流保护，支持过热保护】

- 4路TEC驱动【半导体LD、一倍频晶体、二倍频晶体、三倍频晶体】

- 日本进口高精度高灵敏度NTC，全数字PID控制，各参数可调节

- 温度控制精度：正负0.1℃或0.01℃可选。支持TEC热端温度检测和风扇控制

- 内置PWM，频率1KHz-200KHz 可调，步进1KHz。

- 脉宽可调1us~30us.

- 带红光指示

- 激光控制内控、外控可切换。

- 支持Q驱告警检测。

- 完美兼容市面上主流打标板卡控制

- 温度异常报警、激光器内部温湿度控测

- 光功率探测

- 光闸控制、步进电机控制

应用：

- 端泵打标泵浦电源

- 半导体激光电源

- 绿光打标机电源

- 紫外打标机电源

- 倍频晶体温控控制

- 高低温温度控制

参数介绍：

| 系统功能参数简介 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4路制冷系统 | 日本进口高精度高灵敏度NTC 温控稳定度正负0.1℃、0.01℃可选 支持TEC双向控制，可加热可制冷 |  |
|  | CHANNEL1 | 双向12V/10A【半导体LD-808】 |
|  | CHANNEL2 | 双向12V/10A【1倍频晶体】 |
|  | CHANNEL3 | 双向12V/10A【2倍频晶体】 |
|  | CHANNEL4 | 双向12V/10A【3倍频晶体】 |
| 半导体激光模块驱动器 | 低压高流【3V60A】、高压低流 【8V10A、12V10A、26V10A等】 效发率>88%。电流纹波<10mA,电压纹波<15mV。 含电压钳位，带过压过流保护，支持过热保护。 含欠压保护，过流熔断保护。 支持外部使能控制，外部电流控制。 |  |
| 声光控制器 | 内置PWM，频率1KHz-200KHz，步进1KHz。 脉宽可调1us~30us 激光控制内控外控可切换。 支持Q驱告警检测。 温度异常报警。 |  |
| 附加功能 | RS232通讯接口。(选配) |  |

产品选型：

| 型号 参数 | TLTP -YTH0345-N | TLTP -YTH0360-N |  | TLTP -YTH0812-N |  | TLTP -YTH1212-N |  | TLTP -YTH2612-N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压（VAC） | 220±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温控路数 | 温控1~5可选 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控温精度 | ±0.1℃/±0.01℃可选 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控温范围 | 5℃~85℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度传感器 | NTC（25℃-10K） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 激光器电压 | 0~3V自适应 |  |  |  | 8V自适应 |  | 12 V自适应 |  | 26V自适应 |
| 激光器电流 | 45A |  | 60A |  | 12A |  | 12A |  | 12A |
| 声光控制器 | 15V/24V供电可选 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PWM频率 | 1K~200KHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器体积 | W×L×H＝450×130×400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 远程接口 | RS232、485（选配） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外控接口 | DB15【兼容JCZ、国产打标板卡】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD放置 | 机箱内、激光器内可选 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 风冷、水冷可选 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它功能 | 光功率探测、湿度探测、光闸控制、步进电机控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本系列其它型号产品

特殊要求驱动电源

低重频激光驱动电源