MEC100 V1 User Guide V1.0

MEC100 V1使用说明书V1.0

MEC100 V1 使用说明书 V1.0

产品特点：

晶研 MEC100 V1 是可自动切换量程测试电容ESR和电容值以及小电阻阻值的仪表。

ESR的测量范围从 0.00Ω 到 470.0Ω， 电容值的测量范围从 0.0uF到470,000uF(470mF)。

* 注意本仪器不支持在电路中直接测试元器件。

本仪器是使用恒流充电方法来计算电容的容值和ESR。

Q=CV, I=Q/t

C=It/V

仪器内部有4个量程的恒流充电源从 100uA 到 50mA，通过计算电容充电至0.55V电压需要的时间来计算电容的容值。

测量电容ESR,本仪器会在给电容充电前就测试电容的ESR 值, R=V/I 。

电压

测量电容实际的 ESR

电容开始充电

时间

本仪器使用4 条测试线测量（2条一组共两组），这样可以确保仪器测试电容时候干扰噪声处于最低状态。

什么事电容的ESR?

ESR是equivalent series resistance的缩写，意为等效串联电阻。理论上，一个完美的电容，自身不会产生任何能量损失，但是实际上，因为制造电容的材料有电阻，电容的绝缘介质有损耗，各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部，表现为就像一个电阻跟电容串联在一起，所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。我们使用 100kHz 正弦波消除电容内部的阻抗1/(2*pi*F*C)，电容内部阻抗会变得非常小，我们就能测量出等效串联电阻的实际阻值。

一个不良的电解电容会有非常大的 ESR值，它会使得电容由一个滤波元器件变为一个大的干扰元器件 。通常一个大电容的内阻值要超过3欧姆（3 ohm）。

依据这个理论，我们可以检测出电容到底是好的还是不良的。

*4线测量法，可以快速和稳定的测量电容电阻，ESR表格方便用户快速确认电容好坏。

规    格：

ESR值:

| 量程范围 | 测量精度 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 0.00 至 0.47欧 | 1%+1位数 | ~0.4秒 |
| 0.47至4.70欧 | 1%+1位数 | ~0.4秒 |
| 4.70至47.00欧 | 1%+2位数 | ~0.4秒 |
| 47.00至470.00欧 | 2%+2位数 | ~0.4秒 |

电容容值:

| 量程范围 | 测量精度 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 0.00至4.70微法 | 1.%+1位数 | ~0.2s至1秒 |
| 4.70至47.00微法 | 1%+1位数 | ~0.2s至2秒 |
| 47.00至470.00微法 | 1%+1位数 | ~0.2s至2秒 |
| 470.0微法至470.00毫法 | 1至 3%+1位数(电容值越大误差越大) | ~0.2s至30s秒 |

*测量的精度会因测试导线的长度和导线之间的距离变化而受影响。特别是测试容值较小的电容, 测试导线越短间距越小测量值越准确，同时还要注意周围环境的电磁（EMI）和射频（RF）的干扰，它们会影响仪器对PF级别的电容读数的准确性。

- 精度：  高达1% (具体参数参照上表)

- 高分辨率： 5位数

- 测量电压： <0.8伏（V）

- 钳制电压： ~1.25伏V (开路电压)

- 内置锂离子充电电池

- 外部电源：5V微型（micro ）USB接口

- 工作电流： 0.02安A (平均值)

- 电池续航时间： >80 小时

*本仪器可以测试小电阻，但是不可以测试 线绕电阻器。

操作指引：

- 开机：

长按 ON/ OFF圆形橙色按键1至2 秒就会开机。

按一下 ON/ OFF按键就会关闭ESR表电源。

2) ESR/CAP/ESR+CAP 模式：

按下 MODE RANGE 按键选择测试模式。ESR 模式只会显示ESR 测量值，CAP 模式只会显示电容值，ESR+CAP模式会同时显示电容容值和ESR值。

3) 一件归零：

短路测试引线的终端，清除掉测试引线内部的电阻值。

按下“ZERO"按键，LCD屏幕会显示“ZERO" 然后等待直到ZERO消失。

.

4) 电容放电插座:

如果需要使用排插座放电，请将正极插在排插座右边的4个格子内，将负极插在排插座的左边的4个格子内。.

负极	  正极

5)背光：

当电源打开时LCD屏幕背光会持续亮着。

6) 自动睡眠：

如果15分钟没有进行任何测试，仪器会自动关机以节约电源。

7) OVERFLOW或OL：

当显示overflow 表示测量值超出了仪表测量量程，你需要检查一下仪器归零是否正确。

8) ESR 参考表格：

该表格仅供参考；不同的电容生产厂商生产的电容会有不一样的ESR值，最好测试一个好的电容ESR值作参考，通常一个不良的电容的ESR值要比好的电容ESR值要高几倍。

9) 塑料支架：

如果您不需要使用支架, 按下支架的锁定位置：

按下该位置即可锁定支架

电池盖在这个位置

*请在测量电容前给电容先进行放电，你可以使用螺丝刀短接电容的正负极，或者用个10欧姆左右的电阻短接电容的正负极5到10秒。

同样你也可以使用仪表自带的放电排插座进行放电。