【规格参数】

【商品名称】低温等离子过氧化氢灭菌器

【产品型号】SQ-D-60

【产品形式】手动门立式

【加热方式】电加热

【功    率】2.6KW

【电    源】AC220V，50Hz

【外形尺寸】（长×宽×高）：750×630×1510mm

【内胆尺寸】（长×宽×高）：610×350×320mm

【有效容积】60L

【温度显示】液晶触摸屏

【灭菌时温度】50℃±5℃

【选用灭菌剂】过氧化氢（H202)

【过氧化氢灭菌浓度】60%±2

【灭菌时间】35-50min

【真空时速】5分钟抽至50pa

【操作高度】≤140cm。

【灭菌室材质】腔体结构为矩形，提高空间利用率;腔体材质采用5052优质铝材，腔体厚度≥8mm。

【外箱材质】ABS塑料

【电极网材质】铝合金材料5052,钣金成型，厚度≥2mm。

【装载方式】上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。

【密封门材质】采用5052铝合金材料,厚度≥15mm。

【门开启方式】手动右拉门

【腔体温度加热功率】预热升温时间≤30min。

【主体保温】≥20mm吸音绵。

【全自动控制系统】液晶屏触摸屏显示PLC电路设计，安全可靠。

【打印机】采用微型打印机，打印出灭菌全过程中每分钟各项数据，可做永久性保存。

【PLC】采用西门子smart系列PLC控制系统。

【显示屏】采用7寸彩色触摸屏，通讯速率≥19.2Kbps。

【显示状态】温度，压力，时间，循环模式，过程阶段和报警信息等。

【U盘存储功能】盘容量≥8G，能够存储记录≥100万次原始灭菌数据。

【压力传感器】内置压力传感器采用进口传感器。

【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度，确保腔内温度保持在50℃±5℃的精确范围之内。

【程序系统】设有加强循循环和快速循环两种程序。

【真空系统】采用国内知名品牌真空泵。

【抽空控制阀】采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路。

【油雾过滤器】产品具有排气油雾过滤系统。

【空气过滤器】过滤精度小于等于0.2μm。

【等离子电源】采用晶体管控制电源，功率≤900W。

【过氧化氢加注方式】自吸注射式。

【灭菌效果】内径1mm，长度4米的硅胶软管能达到灭菌效果。

【加热系统】采用防爆阻燃型加热系统。

【多种防护功能】设有过压超温保护功能。